Приложение №7

Контракт №0340200003321005945-0001 от 18 июня 2021 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать адаптационная (Кровать функциональная), 32.50.30.110-00000111 Китай | Характеристики, согласно кода КТРУ 32.50.30.110-00000111. Возможность изменения высоты - да. Грузоподъемность: 200 кг. Положение Транделенбурга/антиТранделенбурга - да. Привод - механический. Тип - четырехсекционная. Тип регулировки секций - механический. Дополнительные характеристики товара****:. Основные технические характеристики изделия:. Длина общая, мм; 2110. Ширина общая, мм; 980. Высота кровати регулируемая. Механизм регулировки высоты кровати - червячного типа. Максимально допустимая нагрузка, кг; 200. Количество подвижных секций ложа кровати; 3. Вспомогательная тазовая неподвижная секция. Длина рабочей поверхности ложа кровати, мм; 1885. Ширина рабочей поверхности ложа кровати, мм; 900. Высота от пола до рабочей поверхности ложа кровати минимальная, мм; 475. Высота от пола до рабочей поверхности ложа кровати максимальная, мм; 745. Соединение секций шарнирного типа с применением компенсационных втулок, исключающих люфт. Каркас ложа и основания кровати изготовлен из стальной трубы прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием, сечением не менее 50х30 мм. Рабочая поверхность ложа – быстросъемные ламели. Количество ламелей ложа, шт; 9. Ламели ложа кровати выполнены из полимерного материала HD PE, устойчивого к обработке щелочными и дезинфицирующими растворами и стерилизации при температуре не выше 120°С. Метод крепления ламелей к каркасу секций ложа должен обеспечивать жесткую фиксацию без возможности поперечного и продольного люфта. Бесступенчатая регулировка высоты ложа кровати. Бесступенчатая регулировка наклона ложа в положение Тренделенбург. Бесступенчатая регулировка наклона ложа в положение антиТренделенбург. Бесступенчатая регулировка спинной секции ложа кровати. Бесступенчатая сопряженная регулировка секций бедра и голени ложа кровати. Регулировка положения Тренделенбург / антиТренделенбург в диапазоне, град.; от 0 до 12. Регулировка положения антиТренделенбург в диапазоне, град.; от 0 до 12. Механизм регулировки положения Тренделенбург - червячного типа. Механизм регулировки положения антиТренделенбург - червячного типа. Диапазон регулировки угла наклона спинной секции ложа, град.; от 0 до 70. Механизм регулировки спинной секции ложа - червячного типа. Угол наклона бедренной секции изменяется одновременно с положением ножной секции и регулируется в пределах, град.; от 0 до 30. Механизм регулировки бедренной секции ложа - червячного типа. Ножная секция дополнительно оборудована механизмом регулировки положения типа «гребенка». Количество положений регулировки ножной секции, шт; 2. Подъемные механизмы червячного типа защищены от попадания влаги и пыли декоративной пластиковой накладкой. Ручки подъемных механизмов изготовлены из высокопрочного АВS пластика. Ручки подъемных механизмов складываются и убираются под ложе кровати для удобства транспортировки. Механизмы червячного типа оборудованы звуковым устройством, позволяющим слышать момент максимального поднимания и опускания секции. Подъемный механизм регулировки высоты и положения Тренделенбург оборудован газонаполненными упорами, обеспечивающими безопасность и надёжность регулировки. Количество газонаполненных упоров, шт.; 2. Кровать оснащена быстросъемными торцевыми спинками из литого пластика. Крепление торцевых спинок к каркасу кровати фиксируется подпружиненными стопорами из пластика. Торцевые спинки имеют по два технологических отверстия, обеспечивающих удобство перемещения кровати. Торцевые спинки оборудованы противоударными угловыми бамперами из литого пластика. Торцевая спинка в ножной части кровати оборудована табличкой из пластика для размещения информации о пациенте. Кровать должна быть оснащена защитными роликовыми бамперами из пластика. Диаметр ролика бампера, мм; 45. Каркас кровати оборудован технологическими отверстиями для установки инфузионной стойки и штанги для подтягивания пациента. Количество технологических отверстий; 4. Каркас кровати с обеих сторон должен быть оснащен держателями мочеприемника. Количество держателей мочеприемника с каждой стороны кровати; 1. Кровать оборудована по длине с каждой стороны боковыми складывающимися ограждениями. Крепление бокового ограждения к каркасу ложа через пластиковую проставку с помощью болтового соединение с потайной головкой, закрытой пластиковой заглушкой. Материалы изготовления боковых ограждений:. - верхняя горизонтальная часть - алюминиевый профиль. - вертикальные стойки – нержавеющая сталь. - нижняя горизонтальная часть - стальная труба с полимерно-порошковым покрытием. Ограждения оборудованы кнопочным механизмом складывания и фиксации. Основание кровати установлено на самоориентирующиеся колеса. Диаметр колёс, мм; 125. Все колеса оборудованы индивидуальным тормозом. Колеса изготовлены из антистатического прочного полимера, предотвращающего повреждение напольного покрытия. Колеса крепятся к основанию посредством болтового соединения через подшипник. Все открытые элементы металлического профиля кровати оборудованы заглушками из АВS пластика. Матрас медицинский, шт; 1. Толщина матраса, мм; 100. Чехол матраца изготовлен из прочного двухслойного синтетического текстильного полиэстера с полиуретановым пленочным покрытием. Стойка инфузионная, шт; 1. Основные качественные характеристики инфузионной стойки:. Функционально изделие состоит из телескопической штанги, пятилучевой опоры и муфты с фиксаторами. Телескопическая штанга изготовлена из трубы нержавеющей стали. Телескопическая штанга состоит из неподвижной и подвижной частей. Диаметр трубы неподвижной части штанги, шт; 30. Диаметр трубы подвижной части штанги, мм; 19. Подвижная часть штанги оснащена стопором (при полном выдвижении) для удобства использования. Высота штатива регулируется и фиксируется в любом положении. На неподвижной части штанги размещена пластиковая емкость. Объем емкости, л; 1. Емкость имеет возможность регулировки высоты. Крепление емкости к штанге винтовым фиксатором. На подвижной части штанги установлена муфта из пластика. На муфте закреплены четыре технологических крючка. Крючки изготовлены из нержавеющей стали, диаметром, мм; 5. На подвижной части штатива закреплен спаренный держатель из пластика. Держатель позволяет инфузионным емкостям не раскачиваться при движении штанги. Держатель имеет возможность регулировки высоты. Крепление держателя к штанге винтовым фиксатором. Винтовые фиксаторы регулировки высоты штатива, держателя для емкостей и пластиковой емкости оснащены рукояткой из высокопрочного пластика. Опора штатива изготовлена из нержавеющей стали, болтовые соединения закрыты декоративной пластиковой накладкой. В центральной части опоры имеется отверстие для установки телескопической штанги, которая фиксируется болтовым соединением. Опора устанавливается на самоориентирующиеся колеса из высококачественного термопластичного резинового эластомера, шт; 5. Диаметр колес, мм; 40. На двух колесах установлен индивидуальный тормоз. | шт. | 15 | 106980,00 | 1604700,00 |
| 2 | Кресло–туалет (Прикроватное кресло туалетное с высокой спинкой (или туалетный стул)) 32.50.22.129-00002084 Кресло-стул с санитарным оснащением (Китай, Армения) | Кресло-туалет обладает стальной конструкцией, высота сиденья регулируется.. Модель оснащена съемным ведром с крышкой и пластиковыми подлокотниками. Складная конструкция. Материал изготовления рамы - сталь. Максимальная нагрузка, которую выдерживает изделие: 100 кг. | шт | 3 | 3520,00 | 10560,00 |
| 3 | Ходунки опорные стандартные, складные (Ходунки), штука,1 32.50.22.129-00000012 Ходунки шагающие (Китай, Армения) | Складные алюминиевые опоры-ходунки. Регулировка под рост: от 160 до 180 см. Фиксирующий замок. Каркас рамы – цвет хром. Благодаря своей конструкции ходунки могут использоваться в двух режимах: «с шагом» и «без шага». | шт | 1 | 2890,00 | 2890,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1618150,00 |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ | ООО «КОНКОРДИКА» |
| Главный врач | Генеральный директор |
| ___________________/Д.Ю. Печенкин/ | _________________/ А.А. Горячих / |